Инструкция по применению аспирационных наконечников для всасывания:
 АН 16 и АН 11, 
(многоразовые)

Область применения: инструмент  применяется в стоматологии,  предназначен  для всасывания (аспирации) аэрозолей и частиц из ротовой полости пациента при проведении стоматологических процедур с целью удаления взвеси изо рта пациента.
Важная информация для безопасности:
- Тщательно ознакомьтесь с инструкцией по эксплуатации.
- Используйте инструмент только в соответствии с его предназначенным применением.
(смотрите область применения)
- Храните новый или неиспользованный инструмент в сухом, чистом и надежном месте.
- В момент поставки наконечники не стерильные и поэтому, перед  первым использованием  и после каждого последующего использования, наконечники должны проходить полный цикл стерилизации.
- Перед  каждым использованием необходимо провести зрительный осмотр инструмента, для обнаружения признаков износа.
- Если инструмент поврежден, не используйте его и немедленно выбросите.

Этапы стерилизации:
 
1. Дезинфекция 
После использования следует поместить инструмент в специальную емкость с дезинфицирующим  раствором. соблюдая  концентрацию время пребывания , указанное производителем.
Используйте только  дезинфицирующие вещества и моющие средства, подходящие для  применения с полипропиленом (PP), соблюдая указания, касающиеся концентрации , температуры и времени действия, в соответствии с инструкциями производителя  дезинфицирующих и моющих средств.

2. Предстерилизационная  очистка (ПСО)
При необходимости  удалите наиболее  крупные загрязнения с  инструмента и затем ополосните его под проточной водой.
 Ручная очистка:
-  Очистите при помощи нейлоновой щетки и моющего/дезинфицирующего средства, подходящего для полипропилена (PP) , инструмент, пока вы не удалите все загрязнения. 
Для очистки инструмента нельзя использовать  металлические щетки. Для очистки внутренней части следует использовать ерш.
-  Тщательно ополосните его проточной водой до полного удаления  остатков моющего/дезинфицирующего средства.
-  Высушите сжатым воздухом.
 Очистка при помощи ультразвука:
-  Положите инструмент в корзину с отверстиями и поместите в ультразвуковую ванну, наполненную моющим или  дезинфицирующим средством, подходящим для полипропилена (PP). 
-  Настройте цикл промывки согласно указаниям производителя, рекомендуем задавать температуру не выше 45 °C.
-  Тщательно ополосните его проточной водой до полного удаления  остатков моющего/дезинфицирующего средства.
- Высушите сжатым воздухом.

3. Стерилизация.
Выберите стерилизационный крафт-пакет. подходящую для инструмента и для цикла чистки, оставляя достаточное пространство, чтобы не было напряжения при запечатывания пакета. 
Стерилизацию проводить в автоклаве водяным насыщенным паром с фракционным вакуумом. 
Этот метод является   доминирующим методом медицинской стерилизации.
 Используйте цикл типа В.
 Температура стерилизации  134°C.
 Время стерилизации 10 минут.
 Сушка 10 минут.
Максимальная продолжительность 100 циклов.

Хранение.
Соблюдайте сроки хранения. в соответствии с типом используемой упаковки и местом хранении. Упаковка должна оставаться защищенной от пыли, влаги и риска повторного загрязнения.