Регистрационное удостоверение

№ ФСР 2010/08042 от 22.06.2010 г.

И Н С Т Р У К Ц И Я

по применению комплекта для пломбирования зубов 
на основе стеклянного иономерного цемента «Стомафил®»

НАЗНАЧЕНИЕ

«Стомафил» предназначен для пломбирования кариозных  полостей III и V классов некариозных поражений тканей зуба и в качестве подкладочного материала под все виды пломб.

СВОЙСТВА

«Стомафил» относится к классу стеклянных иономерных цементов и состоит из порошка – тонкодисперсного алюмофторсиликатного стекла и жидкости затворения – водного раствора полиакриловой кислоты. Обладает химической адгезией к дентину и эмали. Обеспечивает противокариесный эффект за счет пролонгированного высвобождения фтора.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Замешивание «Стомафила» производят на гладкой стороне сухой стеклянной пластины или на листе из блокнота для замешивания пластмассовым или стальным шпателем при температуре воздуха (18…23)°С. При температуре в помещении выше +25°С пластину следует охладить. Для получения цементного теста нормальной консистенции рекомендуется соотношение: на 2 мерника порошка – 1 капля жидкости. В зависимости от области применения «Стомафила» допускается изменение соотношения порошка и жидкости для получения цементного теста требуемой консистенции. Сначала с жидкостью смешивают половину порошка, оставшуюся вводят маленькими порциями до получения однородной смеси с глянцевой поверхностью. Время смешивания 30…60 сек. Время использования смеси 1,5…2 мин.

При глубоком кариесе необходима прокладка на основе гидроокиси кальция. Допуска- ется заполнение полости «Стомафилом» в 2…3 приема. Время твердения пломбы в полости 
рта 5…7 минут. После полного отверждения материала проводится окончательное моделирование и полировка пломбы. После завершения работы желательно покрыть поверхность пломбы защитным лаком, предохраняющим пломбу от воздействия влаги в процессе твердения.

КОМПЛЕКТНОСТЬ

Комплект «Стомафил» содержит:

Порошок цвет № А2	– 10 г (1 банка) 
цвет № В3	– 10 г (1 банка) 
цвет № С2	– 10 г (1 банка)

Жидкость затворения	– 13 г (1 флакон)

Мерная ложка для порошка	– 1 шт. 
Блокнот для замешивания	– 1 шт. 
Инструкция по применению	– 1 шт.

ХРАНЕНИЕ И ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Комплект «Стомафил» хранить в сухом месте при температуре от +5 до 25°С. Флаконы 
с жидкостью и банки с порошком должны храниться плотно закрытыми.

Гарантийный срок годности комплекта «Стомафил» – 1 год с даты изготовления при 
соблюдении условий хранения.